| 儿科呼吸振荡排痰系统 参数要求 |  |
| --- | --- |
| 参数要求 | - 呼吸振荡排痰系统 - （一）技术参数 - 1.适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁； - 2.组成与使用 - 2.1设备的组成；系统由可以充气的背心、两条气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器等组成； - 2.2工作原理；空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率； - 3.硬件技术要求 - 3.1操作方式；橡胶按键操作； - 3.2设备外壳由两块一体成型的模具组成，配备一体式便携提手，非组装型提手； - 3.3设备的裸机重量不超过8.5KG，可配移动推车方便使用； - ▲3.4设备配备无线遥控器，遥控器可以调节所有参数；频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制。 - 4.工作参数 - 4.1显示方式；液晶屏中文显示，主菜单显示所有工作模式，工作中只显示已设定工作模式； - 4.2工作参数：频率范围1HZ—20HZ连续可调，步距1Hz； - 压力范围：0.3kpa—3.8kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.25kpa； - 时间范围：0-99min连续可调,步距1min。 - ▲4.3具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式；四种自动模式包含常规的儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，可根据年龄需要、耐受程度，一键启用轻松治疗； - ▲4.4每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止；两种自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响，自定义模式也使用梯形工作方式； - 4.5手动模式在运行过程中所有参数均可调节；手动模式可以使用梯形工作模式，也可以直接调节到最佳耐受值使用； - 4.7设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气； - 4.8设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询； - 5.其他要求 - ▲5.3手动可调频率；1-20Hz更适用婴幼儿、重症患者，可应用于3个月婴幼儿，有实际临床应用视频案例。 |